## Sheet1
山西省汾阳医院拟采购设备清单
序号 | 拟采购设备名称 | 拟采购数量 | 采购需求概况
1 | 磁共振成像设备 | 1 | 1、磁场强度≥3.0T； 2、磁体内径≥65cm； 3、独立射频放大器≥2个； 4、接收通道数≥64个； 5、梯度场强 ≥60mT/m； 6、梯度切换率 ≥200T/m/s。
2 | CT 机 | 1 | 1、孔径≤80厘米； 2、球管阳极热容量 ≥30MHU； 3、高压发生器功率≥100kW； 4、亚毫米探测器排列≥256排(或双源≥96排)； 5、探测器使用宽度（螺旋）≥160mm； 6、扫描速度（360度）≤0.26秒。
3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 1、用途：主要用于产前筛查、胎儿心脏、新生儿、妇科生殖、盆底、腹部、造影、弹性成像、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求； 2、单晶体探头≥2种； 3、主机硬盘容量≥1T； 4、数字化通道≥7,000,000。
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 1、用途：主要用于腹部、成人心脏、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、造影、弹性成像、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求； 2、单晶体探头≥3种； 3、主机硬盘容量≥1T； 4、数字化通道≥7,000,000； 5、动态范围≥320dB； 6、最低测量速度：≤ 0.9mm/s 。
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 1、用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求； 2、单晶体探头≥2种； 3、电子线阵探头阵元数≥192； 4、适配凸阵探头穿刺架2个，适配弯把腔内探头穿刺架6个，要求非一次性使用，不锈钢材质，便于消毒使用； 5、具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析。
4 | 便携超声诊断系统 | 5 | 1、设备用途: 腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用； 2、主机内置USB 3.0端口≥4个； 3、探头配置需满足不同科室需求。
5 | —86℃医用低温保存箱 | 1 | 1、样式：立式； 2、容积：≥838L； 3、温度范围：-40℃～-86℃。
6 | 医用POCT血糖智能管理系统 | 1 | 1、1拖70； 2、包含HIS对接费用（数据提取和回传信息）。
7 | 血液保存冰箱 | 1 | 1.样式：立式； 2.容积：≥608L； 3、温度范围：4℃±1℃。
8 | 冷链监控系统 | 1 | 1、多通道监测，多机联网； 2、一拖八。
9 | 水浴箱 | 1 | 1.温度范围：RT+5°C~100°C； 2.温度波动度：≤±0.5°C； 3.温度均匀度：≤±0.5°C。
10 | 三维手术操作系统 | 1 | 1、主机和光源为分体设计； 2、可同时提供2D和3D全高清影像，2D和3D影像输出分辨率≥1920×1080P； 3、内含1/3”CMOS全高清传感器，分辨率≥1920×1080； 4、光学内窥镜外径：10mm，工作长度≥315mm。
11 | 微波治疗仪 | 1 | 1、工作频率：2450MHz； 2、输出功率：0-150W，连续可调。
12 | 倾斜试验监测软件系统 | 1 | 1、辅助诊断血管迷走性晕厥的患者； 2、系统配套设备（心电工作站、动态血压仪、倾斜试验床）具备CFDA产品注册证资质； 3、根据医院信息化及数据安全要求，系统具有HIS接口功能，考虑到接口协议安全性，该参数须以注册证附件技术要求或检验报告文件佐证； 4、心电工作站及动态血压连接功能：系统连接十二导心电工作站、动态血压设备数据实现倾斜试验过程中连续采集分析数据读取、存储、回放，可按照倾斜试验需要进行血压间隔测量和紧急加测。
13 | 心脏电生理刺激仪 | 1 | 1、供心脏调搏刺激用； 2、感知灵敏度 ≥1mV； 3、脉宽 10毫秒； 4、电压 5～30V。
14 | 便携式体外膈肌起搏器 | 1 | 1、起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 次/分钟，可选择； 2、刺激强度（输出脉冲幅度）：0～30 单位（0-27V），可调节； 3、脉冲宽度：200us。
15 | 上下肢康复机 | 1 | 1、训练模式：提供处方模式（接收医护工作站下达的处方）和自定义处方模式； 2、监测设备为智能一体机设计，可实现对患者的心电、血氧、血压、心率等的实时监测。
16 | 6分钟步行试验测试系统 | 1 | 1、具有 6 分钟步行试验功能：支持6分钟步行试验全程实时指导检测，设备开机自动连接，数据实时传输与实时显示、实时存储，实现精准测量、精准评估； 2、具有统计步数、计圈及测算距离的功能，支持自动与手动计圈的自由选择，精准测距误差小于3米； 3、仪器为多种参数集成一体机监测：同时检测7导心电，血压，血氧，心率，呼吸率，具备多参数实时监测、实时记录功能。
17 | 光学干涉断层成像移动系统 | 1 | 1、能够输入和选择造影图像，术中实时进行OCT和造影同步融合； 2、同时具有OCT和FFR/RFR检测功能，通过压力导丝实际测量目标血管远端血流压力，得到实际测量的功能学参数，实现一台设备具备腔内影像学及真实测量的冠脉功能学； 3、配置床旁控制器，手术医生可自行完成OCT图像采集和分析，提高手术效率，减少配台工作负荷； 4、可自动显示直径≥1.5mm的分支开口，在LumenProfile中用红点自动显示；在3D模式下用红线自动标出。
18 | 动脉生理检测仪 | 1 | 1、配有线或无线压力导丝，实时测量FFR（血流储备分数）数值； 2、压力导丝直径0.014英寸； 3、操作压力范围：-30至300 mmHg； 4、压力导丝精确度： +/-1 mmHg， +/- 读数的1%（在压力范围-30至50mmHg内），+/-读数的3%（在压力范围50-300mmHg内）； 5、主动脉压精确度：+/-1 mmHg或0.5%，以较高者为准。
19 | 心肺复苏机 | 3 | 1、符合最新AHA和ERC心肺复苏及心血管急救指南关于心肺复苏替代技术和辅 助装置的相关规范，符合《2016中国心肺复苏专家共识》中“机械复苏装置”的相关技术类型； 2、按压频率110次／分钟，实际按压频率与设置值误差±3次/分钟； 3、按压深度在3.0-5.5厘米范围内，实际按压深度与设置值误差±0.3厘米； 4、按压通气模式至少包括：连续按压模式和30:2模式。
20 | 铅衣（分体6）(连体4） | 10 | 1、铅当量：前面≥0.5mmPb，后面≥0.25mmPb，袖子铅当量0.25mmpb； 2、稀贵金属与铅的复合材料,采用纳米技术。
21 | 铅帽 | 4 | 1、铅当量≥0.5mmpb； 2、绑带式。
22 | 铅脖套 | 10 | 1、铅当量≥0.5mmpb； 2、围脖周长可以根据使用者脖颈围度调节。
23 | 铅裤衩 | 4 | 1、铅当量≥0.5mmpb； 2、腰部卡口式腰带可调节大小。
24 | 妇科诊治综合床 | 5 | 1、升降行程：≥420mm 2、背板上折：≥70°，背板下折：≥20° 3、臀板上折：≥40°，臀板下折：≥0°
25 | 宫腔治疗系统（等离子电切镜） | 2 | 1、适用范围:可用于生理盐水环境下的等离子电切和电凝。 2、工作频率：≥300KHZ 3、输出功率：等离子电切：≤200W； 等离子电凝，≤120W
26 | 宫腔镜诊断镜 | 3 | 1、内镜自带多种光纤转接头，种类≥3种。 2、视向角 : 30° 3、视场角：≥60°
27 | 可视流产吸引手术设备 | 1 | 供超声实时监控下施行人工流产、取放节育环等妇产科手术用。
28 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 1、4个EMG/STIM/EMG-triggered STIM物理通道，4个通道相互独立，互不干扰。 2、分辨率：≤0.2μV 3、7.AD采样率：≥8192Hz 4、采样位数：≥16位。
29 | 三维内窥镜摄像系统 | 1 | 1、3D、4k、荧光融合一体； 2、3D输出方式：双路光学3D，每路均可在3D模式下实现4k输出； 3、荧光模式：≥7种，黑白荧光、彩色荧光、多模荧光（分屏模式）、3种梯度荧光； 4、科室模式：场景模式≥10种，可根据需求选择不同的场景模式：肝胆外科、妇科、胸外科、胃肠外科、甲乳科、泌尿外科、普外科、儿科及自定义等场景模式。
30 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 3 | 1、居家胎心监护； 2、实时远程监护。
31 | 妇检床 | 1 | 1、床面长度：≥1300㎜；床面宽度：500㎜；床面高度：750㎜； 2、背板上折：≥45°；背板下折：≥15°。
32 | 新生儿一氧化氮治疗仪 | 1 | 1、支持的患者类型：新生儿、儿童、成人； 2、治疗用一氧化氮生发方式：电化学催化法； 3、治疗用一氧化氮(NO）气体来源：设备即时生发，无需储气钢瓶。
33 | 医用控温仪系统（亚低温治疗仪） | 1 | 1、制冷方式：半导体制冷； 2、控制范围：水温控制范围：13.0～40.8℃，体温控制范围：30.0-40.0℃； 3、测量范围：水温测量范围0～50℃，体温测量范围0～50℃。
34 | 微型离心机 | 2 | 1、最大容量：≥24 × 1.5/2.0 mL离心管，18空Kit管； 2、最大相对离心力≥21,130×g(15,000 rpm)； 3、温控范围：-10 ℃ 至40 ℃，即使在最高转速也可保持 4 ℃。
35 | 核酸定量仪（分光光度计） | 1 | 1、核酸检测范围：2ng/ul--27,500ng/ul（dsDNA）； 2、蛋白检测范围：0.06mg/ml-820mg/ml（BSA）； 3、波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析。
36 | 医用低温冰箱 | 2 | 1、有效容积：≥210升；其中冷藏室≥130L、冷冻室≥75L； 2、冷冻室温度-15℃～-26℃可调，冷藏室内温度控制在2℃～8℃范围内。
37 | 单通道移液器 | 17 | 1、伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性； 2、可选量程范围包括：0.1-2.5 ul；0.5-10 ul；2-20 ul；10-100 ul移；20-200 ul；100-1000 ul；0.5-5ml；1-10ml。
38 | 八通道移液器 | 2 | 1、所有量程均为四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察，多通道≥8道； 2、可选量程范围包括：0.5-10 ul；10-100 ul移；30-300 ul。
39 | 掌式离心机 | 3 | 1、最大容量：12 × 1.5/2.0 mL离心管； 2、最大相对离心力： 14,100×g(14,500 rpm)。
40 | 12联管离心机 | 2 | 1、容量:2×96孔LPCR板； 2、最大相对离心力:500xg。
41 | 漩涡混匀仪 | 3 | 1、运转方式：连续运转/点动； 2、周转直径振幅[mm]：4。
42 | 恒温金属浴 | 2 | 1、加热温度范围[°C] ：室温 +5 -120； 2、控温精度[°C]：±0.5。
43 | 医用低温冰箱 | 2 | 1、有效容积：≥290升； 2、温度-10℃～-26℃可调； 3、温度显示精确0.1℃。
44 | 冷冻切片机 | 1 | 1、速冻架制冷点位≥15个； 2、切片范围:1-100um, 连续切片； 3、水平进样:≤26mm； 4、垂直幅度:≤59mm。
45 | 生化免疫分析系统 | 1 | 1、生化检测模块：单模块检测速度：生化≥2000测试/小时、ISE≥900测试/小时、单模块≥70个试剂通道；无交叉污染超声混匀；在线装载试剂功能、每个模块都配有独立的样本缓冲区；样本凝块检测功能； 2、免疫检测模块：单模块检测速度：免疫≥300测试/小时；单模块≥48个试剂通道、电化学发光异相免疫技术；仪器运行期间连续加载试剂；配有独立的样本缓冲区、样本凝块检测功能。
46 | 血细胞分析系统 | 4 | 1、设备性能技术指标及主要用途：检测原理：核酸荧光染色结合半导体激光流式原理； 2、检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道； 3、检测速度：≥400样本/小时灵活的测定模式、全套的质控品和校正品、自动复检功能，实现实验室的全自动化。
47 | 全自动荧光核型及滴度判读系统 | 1 | 1、一次性载入最大量 ≥500个反应区； 2、判读时间 <15s/图片；< 1 min/基质； 3、自动识别的项目种类：ANA;ANCA; ds-DNA;ALD;EBV,ZIKA，Dengue等传染病;PLA2R、NMDA、DPPX等转染细胞。
48 | 子痫风险评估检测仪 | 1 | 1、发光原理：磁微粒吖啶酯化学发光检测技术； 2、检测项目 1) 子痫前期：PLGF、sFLT-1 2) 唐氏筛查：PAPP-A、AFP 3) 卵巢功能：AMH 4) 贫血：FA、VB12 5) 感染炎症：PCT、IL-6 6) 肿瘤：G17、PGI、PGII 7) 心血管：HCY、NT-proBNP、CK-MB、Myo、D-Dimer 8) 骨代谢评估：25-OH-D、OC、PTH； 3、检测通量:测试速度最大 120项/小时,首样本测试运行时间≤18分钟。
49 | 尿肾功特种蛋白仪 | 1 | 1、测试速度：≥400测试/小时； 2、样品位：≥135个； 3、分析原理：散射比浊法、比色法。
50 | 细胞收获仪 | 1 | 1、主要应用于外周血、骨髓和羊水（消化法）样品的染色体收获过程，实现染色体收获过程的自动化； 2、样品通量:一次完成64个标本的染色体收获，可设定收获方法数≥6个； 3、两种振荡混匀模式：匀速振荡和高低变速振荡。
51 | 等离子手术系统 | 1 | 1、具备汽化、切割、消融、热凝、皱缩、止血等多种功能； 2、设备由电压驱动； 3、切割温度小于等于55℃。
52 | 移动式C形臂X射线机 | 1 | 1、多功能型高端C型臂，适用于高难度复杂骨科成像，能够实现更大视野成像； 2、X线发生器最大输出功率≥2.3KW； 3、平板探测器：≥30cm*30cm 晶体硅碘化铯； 4、球管阳极热容量≥60KHU。
53 | 超声骨动力设备 | 1 | 1、功能：利用超声原理完成骨组织的切割和磨削，并具备钻孔功能，同时具备冲洗的功能； 2、输出超声最大电功率：≤100W； 3、超声最大工作振幅：≤130μm。
54 | 多功能清创仪 | 1 | 1、适用于人体伤口的超声清创，通过加压冲洗和负压引流，达到去除细菌的作用； 2、超声工作频率：25kHz±1kHz。
55 | 超脉冲二氧化碳激光治疗系统 | 1 | 1、二氧化碳激光治疗机是进行皮肤治疗及美容的专用设备。主要用于疣、痣等皮肤赘生物的祛除，以及皮肤皱纹、皮肤松弛下垂、痤疮 (青春痘) 疤痕、各种瘢痕、色斑等治疗； 2、激光波长:10600nm。
56 | 亚低温治疗仪 | 1 | 1、水温温度控制范围：4-25℃； 2、输出控制方式：双路二组输出，左右分别控制，毯/帽可一个或两个同时工作。
57 | 高端监护 | 2 | 1、模块化插件式床边监护仪，主机插槽位数≥6个，并可外接≥6槽位辅助插件箱方便升级； 2、 ≥15.6英寸彩色触摸屏，高分辨率≥1920x1080像素高清显示，显示屏亮度支持根据环境光自动调节； 3、支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测； 4、支持Art动脉压监测时，同步提供PPV参数监测； 5、支持提供PAWP测量界面，进行PAWP的测量； 6、 基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转运监护。
58 | 全自动二维液相色谱系统 | 1 | 1、可测定包括但不限于以下常见药物种类：心境稳定剂类药物（丙戊酸、卡马西平、苯妥英钠、奥卡西平）；精神科常用药物（奥氮平、氯氮平/去甲氯氮平、喹硫平/去乙基喹硫平、利培酮/帕利哌酮、氯丙嗪、阿立哌唑/脱氢阿立哌唑、米氮平、西酞普兰/去甲西酞普兰、帕罗西汀、度洛西汀、舍曲林、齐拉西酮、氟伏沙明、多虑平/去甲多虑平、氯丙咪嗪、阿米替林/去甲阿米替林）等药物； 2、有二维液相色谱仪配套使用的色谱柱体系。
59 | 非热康普远红外治疗仪 | 2 | 1、照射面积≥190 cm2； 2、功率密度：照射距离30公分,功率密度≥10 mw/cm2 、照射距离20公分， 功率密度≥20 mw/cm2。
60 | 便携式睡眠记录仪 | 1 | 1、具有9导联监测参数：鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波形、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定； 2、.智能电脑自动分析软件，可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表。
61 | 膈肌起搏器 | 1 | 1、双通道输出，每通道分左右，可单独调节； 2、脉冲宽度：200μs，输出波形无调制； 3、脉冲频率：30Hz～50Hz。
62 | 脉冲气压治疗仪 | 2 | 1、工作原理：足底加压泵，通过脉冲气体在短时间内快速冲击足底的方式； 2、气囊耐压≥300mmHg。
63 | 多通道输注工作站 | 3 | 1、输液信息采集系统需通过NMPA三类注册证； 2、输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减。
64 | 雾化器系统 | 2 | 1、主要用途：用于对处方药进行雾化，以便患者吸入，可用于使用间断机械通气或其它正压呼吸辅助设备的患者； 2、工作原理：钯合金振动筛孔雾化； 3、流速：大于 0.2 mL/min。
65 | 多通道量子点免疫荧光分析仪 | 1 | 1、方法学：量子点免疫荧光法； 2、检测通道：≥12通道； 3、检测速度：单次检测耗时<10s。
66 | 高清电子胃肠镜设备 | 1 | 1、主机一台、经鼻内镜1条、胃镜2条、肠镜2条、十二指肠镜1条； 2、与医院现有设备兼容。
67 | 经口电子胰胆管镜 | 1 | 1、提供直视下内镜图像,以满足胰胆疾病的诊断治疗； 2、主机可适配≥2种规格一次性胰胆成像导管。
68 | 内镜氩气刀 | 1 | 1、用于消化内镜下肉芽组织切除、息肉切除、粘膜切除、组织灭活、止血等手术； 2、具有氩气刀功能，用于组织灭活及止血等。
69 | 食道阻抗-PH 联合监测系统 | 1 | 1、评估食管反流负荷，明确反流事件与症状事件的相关性； 2、依据检查结果指导精细化治疗，为明确治疗前诊断及治疗后效果的再评价。
70 | 射频消融系统 | 1 | 主要用途：用于胃肠道（包括但不局限于食管）癌前的低级别病变和高级别病变，粘膜层（包括局部和弥散性）表面的消融治疗，以及出血点和非出血点的凝固。
71 | 消化道动力监测系统 | 1 | 主要用途：用于消化道（食管、直肠肛门）的动力疾病检查与生物反馈治疗。记录人体胃部体表生物信号，提供胃电节律紊乱相关疾病的诊断。
72 | 心电监护推车 | 5 | 1、铝合金、钣金； 2、刹车双面静音脚轮； 3、实用储物篮。
73 | 光学生物测量仪 | 1 | 1、测量眼球生物参数：如眼轴长度、角膜曲率、前房深度、白-白（角膜直径）、晶体厚度、中央角膜厚度、瞳孔直径、视轴偏心率等，并计算人工晶体度数，用于人工晶体植入术及儿童屈光档案的建立； 2、采集手术导航定位眼前节图像，无痕标记水平位，视轴中心点等，用于导航辅助的白内障手术等晶体植入手术； 3、测量原理：扫频OCT断层成像测量技术。
74 | 口内扫描仪 | 1 | 1、采集口腔内牙齿，牙龈和粘膜等软硬组织数字化图像； 2、扫描精度≤9微米； 3、扫描条件 直接扫描，无需喷粉； 4、扫描光源 LED （红光、蓝光、绿光）。
75 | 根管预备机 | 2 | 1、用于根管治疗过程，是根管预备阶段根管成形和清理的设备，帮助牙科医生完成根管治疗； 2、往复模式角度每10°可调。
76 | 口腔综合治疗椅 | 10 | 1、患者座椅升降高度：低位≤35cm，高位 ≥83cm； 2、病人椅的提升重量：>180kg； 3、适用于成人和儿童的口腔诊断和治疗； 4、气动高速手机可以实现精准控速，实时转速显示。
77 | 压膜机 | 1 | 1、用途：制作正畸保持器； 2、负压压膜机、自带真空装置。
78 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 1 | 1、用于龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，种植体维护，根管治疗； 2、输出的尖端主振动偏移（最大功率）：90μm ，偏差：±50%。
79 | 纯水机 | 1 | 1、为口腔科牙椅提供水源； 2、制水量：≥100L/H； 3、水质：≥15MQ。
80 | 倒置显微镜配置显微操作系统 | 1 | 1、用于生殖中心胚胎的观察以及人工授精操作，可进行ICSI操作、原核观察、辅助胚胎评分、胚胎冷冻与解冻前后观察； 2、运动方式可自由选择手动和程序化自动控制，也可以分步或连续运动； 3、实现三维自动操作； 4、操作方式：双速度中央操作杆-直接的运动控制（1:1传导）外加动力速度； 5、控制器步进分辨率：≤20nm/步。
81 | 桌面干式培养箱 | 1 | 1、用于IVF实验室为胚胎细胞发育提供无扰、稳定的培养环境； 2、6个独立培养腔室，腔室间有独立的温度调节系统和气路； 3、温度控制精度：±0.2℃，温度恢复时间：≤1分钟； 4、气体浓度控制精度：±0.2%；气体浓度恢复时间：≤3分钟。
82 | 经颅超声神经肌肉刺激仪 | 1 | 1、经颅超声：消融血栓和硬化斑块，扩张血管、改善循环并激活休眠状态脑神经细胞参与功能活动，迅速而明显的改善临床症状； 2、神经肌肉电刺激：维持肌肉的正常张力，促进 II 型肌纤维转化，强化随意收缩，防止废用性萎缩；同时刺激信号传入脊髓和大脑，促进脑功能通路重建。
83 | 肌电/诱发电位检测系统 | 1 | 1、设备用途：通过记录肌肉静止及收缩时的电活动，以及应用电刺激检查周围神经、神经肌肉接头及肌肉本身的功能状态；通过听觉刺激、视觉刺激、体感刺激和大脑皮质刺激，在相应体表部位记录诱发的神经电活动，判断听觉、视觉、体感和运动神经传导通路的功能情况，也可客观评价认知功能状态。可用于周围神经肌肉系统和中枢神经系统功能评价与疾病诊断； 2、多导肌电图和定量震颤分析功能，具备自动震颤频率分析，波幅分析，半宽功率分析，全功率分析，结抗肌相干性分析；支持同步视频记录。
84 | 虚拟现实（VR）仪 | 1 | 1、画面清晰，视野广阔； 2、定位精准，反馈真实。
85 | 耳石复位仪 | 1 | 适用于良性阵发性位置性眩晕症的辅助诊断，以及治疗水平及后半规管良性阵发性位置性眩晕症。
86 | 喂养泵 | 3 | 1、挤压方式：盘式蠕动挤压式； 2、喂养速度范围：1-1200ml/h(6)喂养精度：±5%。
87 | 支撑喉镜 | 1 | 1、喉内窥镜视向角12°，直径≦4.8mm； 2、支撑喉镜镜手柄与可调镜鞘的角度在70°-80°。
88 | 电子喉镜 | 1 | 1、配合摄像系统使用能提供更精确的内镜图像以满足耳鼻喉检查，为耳鼻喉检查带来更清晰的观察细节和顺畅的插入效果； 2、先端部外径：≤3.9 mm； 3、插入部外径：≤3.6mm； 4、视野角：≥80°； 5、总长度：≥500 mm。
89 | 摄像系统 | 1 | 1、包括：摄像控制器、摄像头、光学接口； 2、全高清摄像系统：1/3英寸高分辨率彩色CMOS晶片，晶片分辨率； 为1920×1080P 60Hz逐行扫描；宽高比为16:9。
90 | ENT综合检查 | 1 | 1、诊疗台工作站采用模块化设计，便于后期功能升级，外层为防腐，防划，抗菌，阻燃及易清洁的专业医用材质； 2、由正压喷枪空气压缩系统、负压吸引系统、分泌物收集系统、器械管理系统、病人椅、医生椅、阅片灯组成。
91 | 激光照射治疗仪 | 1 | 1、输出功率强度控制：采用10档功率可调，每增加1档功率增加5mw,单支激光头最大输出功率50mw，误差±20%； 2、输出方式：采用光纤导光头,鼻腔内照射。
92 | 微波治疗仪 | 1 | 1、微波频率：2450Mhz±30Mhz； 2、输出功率：≤80W。
93 | 手术动力系统 | 1 | 1、可分别连接鼻咽喉吸切器、高速水冷却耳钻和显微耳钻、高速电钻等； 2、鼻咽喉吸切手柄往复最大转速≥5000RPM； 3、高速耳钻,耐高温高压消毒。
94 | 粒子植入放射治疗系统 | 1 | 1、具有头颈部、体部植入治疗的术前计划设计、术中计划设计和术后剂量验证。前列腺植入治疗的术前计划设计、术中计划设计和术后剂量验证； 2、结构：计划系统和3D模板设计一体化设计。
95 | 便携式毫米波治疗仪 | 2 | 利用与人体组织固有频率相同波段的毫米波，使人体组织产生谐振效应进 行治疗，谐振能量可达到人体组织深部。可用于伤口愈合及各种浅表溃疡、骨折、压疮、消化溃疡、软组织损伤、疼痛、盆腔炎、湿疹及口腔溃疡。
96 | 空气波压力治疗仪 | 4 | 1、可同时使用两个六腔气囊； 2、治疗仪压力范围：5～25kPa可调。
97 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 适用于促进局部组织血液循环。
98 | 数字化运动分析系统 | 1 | 用于各类慢性疼痛、脊柱侧弯、中风、骨科术后患者的精准评估及训练。
99 | 康复起立床 | 1 | 1、床面控制方式：手柄控制、脚踏控制； 2、直立角度：0°～90°连续可调，允差±5°。
100 | 神经肌肉低频点刺激仪 | 3 | 通过皮肤电极将特定的低频脉冲电流作用于人体，适用于脑血管意外后遗症出现的偏瘫患者的辅助治疗。
101 | 低温矫形支具操作台及配套工具 | 1 | 低温热塑板材、有拉伸性、记忆性、可反复使用。
102 | 电动多功能理疗床 | 1 | 1、铁框架加表面喷塑处理； 2、升降高度：50-94cm。
103 | 手关节康复训练器 | 1 | 以空气压力作为动力，自动驱使手指抓、握、伸展等被动训练。
104 | 物理降温仪 | 1 | 可用于关节术后的早期和急性软组织疼痛、关节镜手术、骨创伤和急性软组织损伤的康复治疗，同时对临床术后的肿胀、水肿、血肿、关节积血、积液等疼痛有明显治疗效果。
105 | 膀胱扫描仪 | 1 | 1、容积测量范围：0 ml～999 ml； 2、容积测量准确度:允许误差≤±15%。
106 | 神经和肌肉刺激理疗仪 | 1 | 可用于关节术后的早期和急性软组织疼痛、关节镜手术、骨创伤和急性软组织损伤的康复治疗，同时对临床术后的肿胀、水肿、血肿、关节积血、积液等疼痛有明显治疗效果。
107 | 经颅磁刺激治疗仪 | 1 | 1、最大刺激频率：100Hz，0Hz～100Hz可调刺激频率调节； 2、温度显示与控制保护:≤41℃。
108 | 呼吸机内部回路消毒机 | 1 | 1、适用于麻醉机回路、呼吸机回路消毒，使用醇类复合消毒剂，对麻醉机回路、呼吸机回路无腐蚀； 2、使用醇类复合消毒液或3%过氧化氢消毒液、活氧。
109 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1 | 1、用于处理不能采用湿热法灭菌的腔镜、管路及软式内镜等器械的灭菌； 2、灭菌温度≤56℃； 3、舱体容积≥150L。
110 | 便携式转运呼吸机 | 1 | 1、针对院外或院内的成人，儿童和婴幼儿等危重患者进行通气辅助及呼吸生命支持； 2、气动电控型呼吸机； 3、具有多种呼吸模式，IPPV、V-AC、V-SIMV、PCV、P-AC、P-SIMV、CPAP、CPAP+、BIPPV、APRV。
111 | 荧光免疫分析仪 | 1 | 1、检测样本兼容性高：全血、血清、血浆； 2、仪器判读时间＜15秒/个。
112 | 心电图机 | 1 | 1、十二道打印心电图机； 2、触摸液晶显示屏。
113 | 全自动血气、电解质和生化分析仪 | 1 | 1、实测参数17项: pH, PCO2, PO2, Na, K, Cl, Ca, Hct*, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, tHb、SO2, Glucose, Lactate, Bilirubin* ，HCT要求实测； 2、测量时间小于100秒。
114 | 无创血液动力学检测仪 | 1 | 1、采用胸电生物阻抗法原理，床旁无创血液动力学实时监测系统； 2、监测参数：胸腔液体水平（TFC） 加速度指数（ACI）速度指数（VI）心输出量 （CO）心脏指数（CI）每搏输出量 （SV）每搏指数 （SVI）外周血管阻力（SVR） 外周血管阻力指数 （SVRI）左心做功（LCW）左心做功指数 （LCWI）射血前期 （PEP）左室射血时间（LVET）收缩时间比率 （STR） 每搏变异率（SVV）血压（NIBP）心率（HR）。
115 | 手术体位垫 | 2 | 1、为手术患者提供良好、舒适、稳定的体位固定，最大限度暴露手术视野，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经的损伤； 2、材质：高分子凝胶体位垫。
116 | 标本柜（带轮带锁不锈钢） | 2 | 1、根据要求定制； 2、不锈钢材质。
117 | 手术无影灯 | 2 | 1、可变色温3500K-5000k适合各手术的临床需求； 2、灯头尺寸直径≥640 /764 mm； 3、最高亮度单灯头≥120,000 /160,000 LUX； 4、带第三臂屏幕支架及原装知名品牌≧26寸医用高清监视器。
118 | 铅衣消毒柜 | 1 | 1、容积：≥1500L； 2、臭氧产量：≥3.2g/h； 3、存储铅服数量≤15件。
119 | 手术床 | 2 | 1、手术床承重≥220kg； 2、具有手持有线控制器和立柱应急控制面板，两套功能一致、且相互独立的控制系统； 3、具备平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作； 4、具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。
120 | 麻醉机 | 4 | 1、适用于成人、儿童、新生儿； 2、全电子流量计，可直接通过软件设置新鲜气体氧浓度和总流量，支持适宜流量麻醉指示工具，适合低流量麻醉； 3、提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、PCV-VG、电子PEEP、SIMV-VC、SIMV-PC、APRV、带窒息后备保护通气的PSV、手动通气 。
121 | 心输出量监测装置 | 1 | 1、用于患者的血流动力学监测，并用于特殊患者如：儿童及1kg以上新生儿、IABP患者、脓毒败血症病人等； 2、采用压力记录分析法（PRAM）监测患者的血流动力学参数变化； 3、采样率≥1000Hz。
122 | 高频电刀 | 2 | 1、具有单极切割、单极凝血和双极输出的功能，为全科功能电刀，可满足临床各种手术的需求； 2、双极凝血具有2种输出模式：微双极模式、增强宏双极模式； 3、具有双刀笔同时切割和凝血的功能； 4、具有单双极负极板自动识别功能。
123 | 手术室医疗废液收集装置 | 1 | 1、移动收集罐车封闭收集容量≥20 L； 2、液位感应系统：灵敏度≤20ml，精度±10%； 3、负压接入端口≥2个； 4、具备电磁感应系统。
124 | TCI | 2 | 1、注射泵通过NMPA三类注册证； 2、注射精度≤±1.8%； 3、具备TCI 模式，TCI 模式支持三种药物:丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚，小儿药代模型； 4、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式等；具备联机功能。
125 | 神经外科手术脑牵拉系统 | 1 | 神经外科手术过程中患者颅骨固定及术中脑组织牵开使用，安全稳定，坚固耐用。
126 | 输尿管软镜 | 1 | 1、弯曲角度：上≥ 275° 下 ≥275°； 2、先端部外径：≤2.6mm； 3、插入部外径：≤2.8 mm； 4、分辨率：≥9.92 lp/mm。
127 | 靶向穿刺融合导航系统 | 1 | 1、主要用于融合导航经会阴前列腺扫查及穿刺活检；泌尿外科肾脏检查及经皮肾穿刺引导；置管引流；肾、膀胱造瘘；男科检查；术中超声辅助等； 2、前列腺穿刺腔内探头1把：探头中心频率6.5MHZ，探测深度≥70 mm 。通过探头内部电动旋转及iStack 智能图像技术，实现三维立体图像显示； 3、经皮肾穿刺探头1把。中心频率3.5MHZ，自 2.5 MHz--4.8 MHz连续可调。探测深度≥140mm。凸阵穿刺引导线，穿刺角度：24度，31度，40度可调。
128 | 无磁消毒机 | 1 | 1、适用核磁共振室快速持续消毒，不影响核磁成像工作； 2、适用人机共存消毒； 3、循环风量：≥2000m³/h，噪音：≤55DB。
129 | 人工智能肺结节分析系统 | 1 | 1、秒级完成肺结节检测，快速发现异常； 2、精准评估肺结节内部特征，进行定性分类； 3、智能诊断为肺癌诊断得以普及。
130 | 人工智能血管分析系统 | 1 | 1、心血管3D重建； 2、结构化智能打印； 3、智能量化精准分析。
131 | 医学影像竖屏显示器 | 15 | 1、分辨率≥3840*2160； 2、显示尺寸≥31.5"； 3、支持彩色≥10.7亿。
132 | 影像虚拟教学及远程服务系统 | 1 | 1、利用5G技术远程实时进行从扫协议设置到后处理过程进行“手把手”式教学； 2、将顶级三甲医院先进扫描模式，诊断经验进行规范化梳理并复制给医院； 3、提升医院扫描，诊断水平。
133 | 微波消融治疗仪 | 1 | 1、工作频率：提供2450MHz、915MHz两种频率任选； 2、输出功率：支持0-100W功率输出，且连续可调，实际输出功率误差<10%； 3、配备监控软件； 4、配备三维重建系统。
134 | 监护仪 | 10 | 支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。
135 | 儿科监护仪（小儿） | 11 | 1、可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数； 2、NIBP测量范围：小儿：收缩压 25 mmHg -250mmHg，舒张压 15 mmHg-210mmHg，平均压 15mmHg-225mmHg； 新生儿：收缩压 25 mmHg -140mmHg，舒张压 10 mmHg-115mmHg，平均压 15mmHg -125mmHg。
136 | 遥测监护仪+心电监护中央站 | 1 | 1、由1台心电监护中央站和6台遥测监护仪组成； 2、遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素； 3、适用于成人、小儿的监测； 4、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。
138 | 除颤仪 | 2 | 1、低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流； 2、除颤能量的最高能量≥200J； 3、每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒； 4、成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。
139 | 输注系统 | 4 | 1、输液信息采集系统需通过NMPA三类注册证； 2、输液信息采集系统≥6个通道； 3、注射精度≤±1.8%； 4、速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h。
140 | 输液泵 | 11 | 1、输液总量显示：0-9999ml； 2、输液滴速精度：≤±2%（滴数大于 150 滴）； 3、输液流速精度：≤±5%（流量大于 100 毫升）。
141 | 注射泵 | 1 | 具有注射器自动校准功能：可自动测量注射器长度，保存记忆，保证输注精度。
142 | 注射泵（双联） | 4 | 具有注射器自动校准功能：可自动测量注射器长度，保存记忆，保证输注精度。
143 | 注射泵（三联） | 2 | 具有注射器自动校准功能：可自动测量注射器长度，保存记忆，保证输注精度。
144 | 抢救车 | 54 | 1、工作台面板为PE材料； 2、.车体内装有五层抽屉。
145 | 治疗车 | 26 | 1、工作台面板为ABS； 2、车体配有：1个抽屉，1个挂篓，1个锐器盒，1个 塑料盒，2个污物桶，1个药盒。
146 | 护理车 | 2 | 1、材质：全SUS304不锈钢材料； 2、右边为两层搁物架，左边是污物袋。
147 | 空气消毒机 | 3 | 医疗卫生机构、病原微生物实验室、有卫生要求的生产车间、公共场所、学校、托幼机构等场所。在有人条件下的室内动态空气消毒，也可在无人条件下使用。
148 | 妇检床 | 4 | 1、背部采用气弹簧，腿板采用齿条，可实现各种体位变化，背板：上折≥60度，腿板下折≥55度，背板和腿板可平行成一床状，适合检查； 2、整床承重≥100kg。
151 | 可伸缩记录台 | 4 | 1、采用优质PE材料一次吹塑成型，表面光滑易清洁； 2、配置升降控制锁定开关。
152 | 手术床 | 2 | 1、具有产妇分娩、妇科手术、诊断、检查，包括紧急剖腹产在内的多种医疗功能； 2、床面上下升降、背板折转、前后倾、座板均采用电动推杆； 3、配有内置应急电源,应急电源可自动充电,网电源断电时,应急电源可自动跳转至工作状态。
153 | 升降转运车 | 5 | 1、金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺； 2、升降范围：560～830。
154 | 腕带打印机 | 1 | 1、打印方式：热敏/热转印； 2、分辨率：≥300DPI。
155 | 床头柜（不锈钢） | 6 | 1、整体采用高级工程塑料ABS材质一次注塑成型，上台面镶嵌不锈钢面； 2、配餐桌、抽屉、单拉门扇，两侧各带1个毛巾架及2个挂勾。
156 | 实验室专用转椅（带轮） | 15 | 1、不锈钢凳腿； 2、坐垫PU高弹海绵填充。
157 | 实验室专用转椅（不带轮） | 5 | 1、不锈钢凳腿； 2、坐垫PU高弹海绵填充。
158 | 手术凳 | 4 | 1、整体以优质不锈钢材料制作而成； 2、高低可调，凳面可任意旋转升降，升降调节范围为300mm。
159 | 脚凳 | 4 | 1、SUS304优质不锈钢； 2、台面板厚≥1.2mm, 台面贴有条纹橡胶防滑橡胶材质面板。
| 合计 | 435